## Slide 1
合肥工业大学
仪器科学与光电工程学院
水冷恒温箱的设计与实现
本科毕业设计答辩
专 业：测控技术与仪器
答辩人：何 成 指导教师：李维诗
2025年6月

## Slide 2
研究背景与课题意义
Background & Significance
2 / 16
精密测量需求
光学检测、微纳加工等场景要求
温度波动 < 0.1℃，振动与气流极低
传统风冷方案不足
风扇引入气流扰动、机械振动和噪声
难以满足高精度恒温需求
本课题方案
提出无风扰外循环水冷恒温方案
目标：高稳定、低扰动、良好均匀性
核心问题
如何在不引入强制气流的条件下，实现箱内温度的高精度、高稳定性控制？
解决思路
TEC制冷/制热 + 外循环水冷传热 + 高导热内胆均温

## Slide 3
国内外研究现状与存在问题
Literature Review
3 / 16
方案类型 | 优点 | 不足
风冷恒温箱 | 结构简单、成本低 | 气流扰动大、振动噪声
液冷恒温箱 | 换热效率高 | 多为浸没式，不适用空气空间
TEC控温系统 | 响应快、无运动部件 | 制冷量有限、需散热
研究空白
• 面向空气空间的无风扰水冷恒温箱研究较少
• 现有方案多依赖风扇强制对流，难以兼顾低扰动与高均匀性
• 缺乏针对大惯性水冷系统的控制策略研究

## Slide 4
研究目标与技术指标
Research Objectives & Specifications
4 / 16
设计一台面向精密测量场景的外循环水冷无风扰恒温箱，实现高稳定、低扰动的恒温环境
技术指标 | 设计目标
目标温度 | 20℃ 附近
调节时间 | ≤ 120 min
最大超调量 | ≤ 0.3℃
15h 温度波动 | < 0.1℃
空间均匀度 | < 0.1℃
扰动恢复时间 | ≤ 30 min

## Slide 5
系统总体方案
System Architecture
5 / 16
机械结构
三层复合箱体
保温层+水冷层+内胆
无风扇设计
硬件电路
STM32主控
PT100多点测温
TEC驱动+水泵驱动
软件控制
积分分离PID
中值+滑动平均滤波
串口通信+OLED显示
TEC
制冷/制热
外循环
水路系统
箱壁
换热层
高导热
内胆
→
→
→

## Slide 6
机械结构与传热设计
Mechanical Design & Heat Transfer
6 / 16
箱体剖面结构示意
保温层（聚氨酯发泡）
水冷换热层（蛇形紫铜管）
高导热铝内胆
300×250×200mm
有效容积 ~15L
设计要点
三层复合结构
保温层隔热 → 水冷层换热 → 内胆均温
无风扇设计
箱内无强制对流，消除气流扰动
热量传递路径
TEC → 循环水 → 蛇形铜管 → 箱壁 → 内胆辐射/自然对流
密封与保温
聚氨酯发泡填充，硅胶密封条，减少热泄漏

## Slide 7
水路布局与测温点设计
Water Circuit & Sensor Layout
7 / 16
蛇形水路布局
┌──────────────────┐
│ ═══╗ ╔═══╗ ╔══│ ← 底板
│ ═══╝ ╚═══╝ ╚══│
├──────────────────┤
│ ║ 侧壁 ║ │
│ ║ 蛇形铜管 ║ │
│ ║ ║ │
└──────────────────┘
• 单路串联蛇形紫铜管
• 覆盖底板、侧壁、后壁
• 紫铜管导热系数高，换热均匀
五点 PT100 测温布置
箱内俯视图
T1
T2
T3
T4
T5
• 五点分布于箱内不同空间位置
• 监测空间温度均匀性
• T3 为中心点，作为控制反馈信号

## Slide 8
硬件系统设计
Hardware Design
8 / 16
STM32F103C8T6
主控芯片
PT100 + ADS1220
温度采集模块
TEC 双向
H桥驱动
水泵驱动
MOS管控制
OLED 显示
实时温度/状态
串口通信
上位机数据上传
电源管理
12V/5V/3.3V
→
→
→
→
→
→
系统具备多点温度采集、闭环控制、数据显示与上传功能

## Slide 9
软件流程与控制算法
Software & Control Algorithm
9 / 16
软件主流程
系统初始化
▼
硬件自检
▼
多通道温度采集
▼
中值滤波 + 滑动平均
▼
积分分离PID运算
▼
TEC/水泵驱动输出
▼
OLED显示 + 串口上传
积分分离PID控制
核心思想：
|e(t)| > ε 时，去掉积分项，避免大超调
|e(t)| ≤ ε 时，引入积分项，消除稳态误差
适用特点：
水冷系统大惯性、纯滞后特性
PID参数整定结果
参数 | 数值
Kp | 85
Ki | 0.035
Kd | 200
积分分离阈值 ε | 0.8℃

## Slide 10
系统建模与仿真分析
Modeling & Simulation (MATLAB/Simulink)
10 / 16
一阶惯性纯滞后模型
G(s) = K · e^(-τs) / (Ts + 1)
水冷恒温箱具有大惯性、纯滞后特性
传统PID易产生较大超调和振荡
常规PID vs 积分分离PID 仿真对比
性能指标 | 常规PID | 积分分离PID | 改善效果
最大超调 | 较大 | ~0.10℃ | 显著减小
调节时间 | 较长 | ~86.7 min | 明显缩短
15h波动 | — | ~0.077℃ | 满足要求
扰动恢复 | 较慢 | ~18.3 min | 恢复更快
仿真结论
积分分离PID有效抑制超调
缩短调节时间
提高稳态精度
验证了控制策略的可行性

## Slide 11
样机制作与实验平台
Prototype & Test Platform
11 / 16
样机组成
1
三层复合箱体
保温层 + 水冷层 + 铝内胆
2
水路系统
蛇形紫铜管 + 水泵 + 水箱
3
TEC制冷模组
TEC片 + 散热器 + 散热风扇
4
控制电路板
STM32 + ADS1220 + 驱动电路
5
上位机测试平台
串口数据采集 + 实时曲线显示
实验项目
1 温度采集精度验证
2 阶跃响应实验
3 长时间稳定性实验（15h）
4 空间均匀性实验（五点）
5 扰动恢复实验（开门15s）
完成样机装配、水路搭建、PCB焊接、嵌入式程序开发与调试

## Slide 12
实验结果（一）测温精度与阶跃响应
Results: Accuracy & Step Response
12 / 16
测温精度验证
±0.02℃
各通道在20℃附近的测量误差
• 采用PT100四线制 + ADS1220高精度ADC
• 五通道一致性良好
• 满足高精度温控反馈需求
阶跃响应实验
95 min
调节时间
0.15℃
最大超调
实验条件：
室温 ~24.8℃ → 目标 20℃
系统从室温降至20℃目标温度，约95min达到稳态，最大超调约0.15℃，响应过程平稳
结论：测温精度和阶跃响应均优于设计目标（调节时间 ≤120min，超调 ≤0.3℃）

## Slide 13
实验结果（二）稳定性与空间均匀性
Results: Stability & Uniformity
13 / 16
15h 长时间稳定性
0.094℃
峰谷波动（目标 < 0.1℃）
✓ 达标
五点空间均匀性
0.076℃
最大温差（目标 < 0.1℃）
✓ 达标
稳定性分析
• 连续运行15小时无明显漂移
• 温度波动控制在0.094℃以内
• 积分分离PID有效消除稳态误差
均匀性分析
• 五点温度分布一致性良好
• 高导热内胆有效扩散壁面热量
• 无风扇条件下均匀性优于0.1℃

## Slide 14
实验结果（三）扰动恢复与指标对比
Results: Disturbance Recovery & Summary
14 / 16
扰动恢复实验
22 min
恢复时间（目标 ≤ 30min）
实验条件：
开门15s引入环境扰动后关门
系统自动恢复至稳态，约22min
设计目标 vs 实验结果
指标 | 目标 | 实测 | 
调节时间 | ≤120min | 95min | ✓
最大超调 | ≤0.3℃ | 0.15℃ | ✓
15h波动 | <0.1℃ | 0.094℃ | ✓
空间均匀度 | <0.1℃ | 0.076℃ | ✓
扰动恢复 | ≤30min | 22min | ✓
所有设计指标均已达到，系统可在20℃附近稳定运行，满足精密测量恒温需求

## Slide 15
总结、创新点与展望
Conclusion & Future Work
15 / 16
研究成果
• 完成了水冷恒温箱的方案设计与样机制作
• 实现了无风扰条件下的高精度温度控制
• 各项指标均达到设计目标
• 验证了外循环水冷恒温方案的可行性
创新与特色
1
提出适用于精密测量的外循环水冷无风扰恒温方案
2
采用三层复合箱体结构提升壁面传热均匀性
3
针对大惯性长滞后对象采用积分分离PID策略
4
通过样机实验验证了方案可行性
不足与展望
装配精度
盘管贴合与装配工艺仍可优化
模型精度
工程简化模型可进一步精细化辨识
控制算法
可研究Smith预估、自适应控制、模型预测控制等
长期验证
更高精度工况下的长期可靠性有待验证

## Slide 16
感谢各位老师
恳请批评指正
答辩人：何成 指导教师：李维诗
合肥工业大学 · 仪器科学与光电工程学院 · 测控技术与仪器